福建宁连港口有限公司地磅迁移及

采购项目

询

价

文

件

福建宁连港口有限公司

2020年2月

# 第一章询价函

项目概况

项目地点位于福建省宁德市漳湾镇下塘村8#、9#码头，计划新建一个进出港闸口，闸口为3进3出及一个行政通道，由于原闸口有1台地磅可以使用，本次计划采购5台新地磅并将原有的1台地磅迁移至新闸口。报价人需自行到现场勘查以确定1台地磅迁移的费用。项目详情附后，请认真按要求报价。

附件：1、采购范围及技术要求。

- 2 、报价函格式。

福建宁连港口有限公司

# 第二章采购范围及技术要求

#### 1.采购范围

采购项目内容、规格型号、数量：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120T(3.4m×18m)数字式电子汽车衡 | 套 | 5 | 宽：3.4m 长：18ｍ |
| 2 | 1台120T(3.4m×18m)数字式电子汽车衡迁移 | 项 | 1 | 根据现场的情况进行变迁及安装调试 |

1.1按照本询价文件要求向买方提供5台120T（3.4m×18m）并对现场1台汽车衡的迁移及安装。它包括以下内容但不仅限于以下内容：120T数字式电子汽车衡的设计、制造、运输、安装、调试、初次检定、验收、技术培训、售后服务、基础预埋件等供货内容；

1.2提供电子文档的基础施工图，对买方基础施工指导，并确认土建基础尺寸，确认合格后发函给卖方，同时预埋件由卖方负责。

1.3 称重系统软件2套以及相关资料。

1.4交货期：卖方应在双方合同签订生效后40个工作日内将汽车衡运输卸货至福建宁德宁连港口作业区8号和9号泊位工程所在地，并且卖方负责安装、调试和首检证书。

1.5投标人资格要求：

1.5.1投标人必须是具备独立企业法人资格，且有能力提供本招标项目货物及服务的国内制造商（在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖投标单位公章）；

1.5.2投标人须为具有使用地点为港口码头的货物的供货经验的制造商，（在投标文件中提供类似业绩的证明材料，包括但不限于合同及能够证明为供港口码头使用的证明材料，提供复印件并加盖投标人单位公章）；

1.5.3提供省级质量技术监督部门出具的所投设备的中华人民共和国制造计量器具许可证复印件（证书复印件均需加盖投标人单位公章）；

1.5.4本项目不接受联合体投标。

#### 2.总体技术要求

#### 2.1 主要规格和技术参数：

| 序号 | 项目名称 |  | 参数值或技术说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定称重 |  | 120T |  |
| 2 | 准确度等级 |  | OIML C3 |  |
| 3 | 最大安全超载 |  | 120%FS（提供测试报告） |  |
| 4 | 允许通过汽车轴载 |  | ≥60t |  |
| 5 | 破坏极限 |  | ≥350%FS |  |
| 6 | 最小称重 |  | 400kg |  |
| 7 | 安装型式 |  | 浅基坑 |  |
| 8 | 相对湿度 |  | 小于98%（空气中含有较浓的盐雾） |  |
| 9 | 工作温度 |  | 称重显示仪表 | -10℃～45℃ |
|  |  |  | 秤台及称量传感器 | -40℃～+55℃ |
| 10 | 工作电源 |  | 220V（-15%～+10%，50HZ±2%） |  |
| 11 | 分度值（d） |  | 20kg |  |
| 12 | 台秤 | 秤台结构 | 3节秤台（18m长），U型全钢模块化结构 |  |
|  |  | 台面尺寸 | 宽3.4米、长18米 |  |
|  |  | 秤体刚度 | 优于1/1200 |  |
|  |  | 秤台钢材 | Q345B或以上 |  |
|  |  | 焊接方式 | 自动焊接 |  |
|  |  | 面板厚度 | ≥14mm |  |
|  |  | 是否有疲劳试验验证 | 有(需提供测试报告) |  |
| 14 | 传感器 | 传感器形式 | 柱式数字式 |  |
|  |  | 数量（个） | 8个 |  |
|  |  | 单传感器额定容量 | ＞45t |  |
|  |  | 补偿与自调整功能 | 能自动补偿和调整因偏载和温度变化产生的偏差影响 |  |
|  |  | 防护等级 | IP68 |  |
|  |  | 防水等级 | IP69k |  |
|  |  | 精度等级 | C3 |  |
| 15 | 显示仪表 | 操作界面 | 中文 |  |
|  |  | 通讯接口 | 具有两个独立的标准串行接口：RS232/RS485/20mA电流环。 |  |
|  |  | 读数锁定时间 | ＜3秒 |  |
|  |  | 车号/皮重功能 | 不低于600个车号皮重储存 |  |
|  |  | 功能 | 数据库浏览及编辑功能、清零、去皮、清除、单位转换及打印功能 |  |
|  |  | 标定及误差修正 | 可通过面板操作自动标定及修正四角误差 |  |
|  |  | 日期显示 | 可显示和设置日期 |  |
|  |  | 自诊断功能 | 可自诊断和故障提示 |  |
|  |  | 断电运行、保护功能 | 可断电运行、具有断电数据保存功能 |  |
|  |  | 标定及误差修正 | 可通过面板操作自动标定及修正四角误差 |  |

2.2 允许误差表

| 称 重 | 允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新制造、调试 | 使用中 |
| 0～500 d | ±0.5 d | ±1.0d |
| ＞500d～2000d | ±1.0d | ±2.0d |
| ＞2000d | ±1.5d | ±3.0d |

注：d=20kg

允许误差值是指在相同条件下，对同一秤量重复检查3次，所得的结果的差异不大于表中所规定的在该负荷下最大允许误差的绝对值，同时，本秤为带记录装置的称，秤量的记录值与放在承重台上标准砝码的质量值之差应不大于本表所规定的在该负荷下最大允许误差的绝对值。

2.3鉴别力

当负荷改变相当于1.4倍最小分度值（20kg）时，原显示的数值应有变

2.4 配套件

2.4.1 重量传感器

重量传感器应为数字式，采用不锈钢外壳，激光全密封焊接，具有防尘、防水、防潮、防腐蚀等功能，防护等级为IP68。适用于各种恶劣的工作环境，不会因为环境而影响计量精度，该传感器经长期使用，性能相当稳定，已通过OIML国际产品认证及CE认证。

技术参数：

| 量程 Rated load | 10t\20t\25t\30t\40t\50t\60t |
| --- | --- |
| 精度等级 Accuracy class | OIML R60 C3 |
| 线性误差 Non-linearity | ±0.02%F.S |
| 滞后误差 Hysteresis error | ±0.02%F.S |
| 重复性 Repeatability | ±0.01%F.S |
| 蠕变(30分钟) Creep（30min） | ±0.02%F.S |
| 零点温度影响 TCO | ±0.015%F.S/10℃ |
| 灵敏度温度影响 TC SPAN | ±0.015%F.S/10℃ |
| 数据刷新频率 Data update frequency | 10HZ |
| 通讯波特率 Baud rate | 9600BPS(19200BPS) |
| 工作温度 Operating temperature | -30℃~+70℃ |
| 温度补偿 Compensate Temperature | -10℃~+40℃ |
| 安全过载 Safe load limit | 150%F.S |
| 极限过载 Lateral load limit | 300%F.S |
| 激励电压 Rated excitation | 9~12V DC(20V Max.) |
| 绝缘电阻Insulation resistance | 5000MΩ |
| 材质 Material | 不锈钢 |
| 通讯方式 Communication mode | RS485 |
| 最大信号传输距离 Max.transmission distance | 1200m |
| 防护等级 Protection class | IP68 |

传感器要求选用知名品牌产品，卖方在以下品牌选择：美国inkl、瑞士METTLER TOLEDO、德国YUDRAW、德国HBM。

2.4.2 秤台结构

本汽车衡的秤台为全钢结构，采用模块化组合，秤台要有足够的刚度，其刚度 f 不大于1/1200。秤台结构应采用U型截面的冷弯型钢组焊，保证秤体的整体强度和抗扭性能。

秤台表面必须进行防滑处理和防腐处理。钢材的防腐处理应充分考虑宁德地区的自然条件，钢材应进行抛丸预处理和相应的油漆，除锈。油漆采用环氧富锌底漆和聚氨脂面漆。

秤台要求投标产品样秤有经过疲劳试验，并出具第三方认证的“疲劳试验报告”。

2.4.3 称重管理软件以及称重显示仪表

称重管理软件需具备软件著作登记证书并提供相应的证明。

每台汽车衡均配置称重显示仪表，显示仪表应是智能化、兼容性强、多功能、美观、支持WinXP、win7、win10及以上系统，便于读数，显示准确稳定，跟踪反应灵敏，其在-10~40℃的温度下均能保证正常运行，具有良好的人机对话界面，功能齐全、性能可靠、稳定性强、操作简便。抗干扰试验符合IEC21000-4：1995的有关规定，称重显示仪表符合GB/T7724-2008《电子称重仪表》的规定。采用RS485接口与数字式称重传感器实现通讯，目前最多可外接16只数字式称重传感器的静态数字式汽车衡系统。并至少有下列功能：

a.可显示毛重、净重、皮重以及毛重/净重转换

b.可开机自动清零，清零范围由设定参数选择

c.有手动清零功能

d.可重新设置系统零点

e.有动态检测功能

f.自动零位跟踪

g.过载、欠载指示，超载上限值可选择

h.可连接标准PS/2键盘，仪表所有操作都可通过外接键盘进行。

i.自动诊断及故障提示功能

j.至少应有600个车号的皮重存储和调用功能

k.至少应有10种货物重量分项和总累计功能

l.具有中文报表输出功能

m.具有断电数据保存功能

n.数据通讯功能，可接计算机称重系统，可连接大屏幕显示器和打印机

o.自动和人工偏载调节功能

p.数字传感器信号实时监测功能

q.防作弊功能：传输过程中数字信号采用密码保护

2.4.4 称重显示仪表主要技术参数如下：

| 通信方式 | RS485接口（MODBUS-RTU） |
| --- | --- |
| 传输波特率 | 9600、19200 bps |
| 激励电源 | DC12~14.8V |
| 数字接口能力 | 最多可接16个数字传感器 |
| 显示 | 7位LED数码管，7个状态指示符 |
| 数字键 | 0 ~ 9 |
| 功能键 | 24个（10个与数字键复合） |
| 时钟 | 可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月 |
| 大屏幕传输方式 | 串行输出方式，电流环和RS232 |
| 大屏幕传输波特率 | 600bps |
| 打印接口 | 配置标准并行打印接口，可配接多款宽行打印机。 |
| 数据贮存 | 可贮存1000组车号皮重，1500组最新称重记录，300组最新不完整称重记录，6组最新过载记录。 |
| 电源输入 | AC110~220V 50~60HZ |
| 传感器供电电压 | DC12V，可外接蓄电池，蓄电池建议用12V/7AH，可随机充电 |
| 使用温度 | -10℃ ~ +40℃ |
| 储运温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH |
| 其它 | 可进行手动/自动偏载调整（四角调整）；可查看各传感器内码；更换传感器可免标定；三档分度值自动切换，可设置两个分度值切换点，做到大秤可以秤小车；标定误差的修正；完善的密码管理；打印报表自定义；中文输入等功能，具有检定周期设置和铅封功能，具备数据储存、输出、查阅、补打印功能。 |

称重仪表要求选用ORMT 德国YUDRAW、德国HBM、瑞士METTLER TOLEDO优质产品。

2.4.5电源系统

配置专用的稳压电源以及UPS(断电至少能支持照常使用2小时以上)。

2.4.6汽车衡应确保海关管理系统可以对汽车衡的相关数据进行对接和提取，保证海关计算机管理系统的正常使用。

#### 3交货期、交货地点、质保期

卖方应在双方合同签订生效后40个工作日内将汽车衡运输卸货至福建宁德宁连港口作业区8号和9号泊位工程所在地，并且卖方负责安装、调试和首检证书。

质量保证期为汽车衡设备通过最终验收并收到检定证书之日起算12个月，在质保期内设备由于设计、工艺制造方面的问题或选用材料的质量而产生的任何故障或缺陷，供货方有责任迅速派人检查、修理、以至更换零部件，并承担所需的一切费用。

4.付款方式

预付款40%，验收款55%，质量保证金5%。卖方开具国家规定的正式有效的增值税专用发票。

5.最高限价

本项目的合同包最高限价为90万元人民币，投标人应根据招标文件要求，结合自身实际情况，对本项目进行投标报价。

附件1                设备报价函格式

附件１-1

报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称台 | 3.4m×18m（3节秤台） | 套 | 5 |  |  | 面板厚14mm，轴载60T,包含（6套汽车衡的基础预埋件） |
| 2 | 数字式称重传感器 |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 3 | 数字式称重仪表 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢接线盒 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 数传信号电缆 |  | 米 | 500 |  |  | 长度距离500米左右 |
| 6 | 接地线 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 10 | 计算机 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 11 | UPS不间断电源 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 地磅称重管理系统 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 13 | 打印机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 运输 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 15 | 安装、调试 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 16 | 首次检定 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 17 | 旧秤迁移及安装 |  | 台 | 1 |  |  | 根据现场的实际情况，从原来的地方迁移到新的地方安装，旧的地方跟新的地方都有固定顶棚，两地距离2公里左右 |
| 18 | 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |
| 注：以上价格为含税价，发票类型为增值税发票；交货地点为福建宁德宁连港口作业区8号和9号泊位工程所在地；如报价单位自身无安装资质，需委托具有安装资质的单位进行安装。本清单未列出但是为了完成本合同所必须的物品和服务都由卖方提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-2

汽车衡主要技术参数表（格式）

| 序号 | 项目名称 |  | 参数值或技术说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定称重 |  |  |  |
| 2 | 准确度等级 |  |  |  |
| 3 | 最大安全超载 |  |  |  |
| 4 | 允许通过汽车轴载 |  |  |  |
| 5 | 破坏极限 |  |  |  |
| 6 | 最小称重 |  |  |  |
| 7 | 安装型式 |  |  |  |
| 8 | 相对湿度 |  |  |  |
| 9 | 工作温度 |  | 称重显示仪表 |  |
|  |  |  | 秤台及称量传感器 |  |
| 10 | 工作电源 |  |  |  |
| 11 | 分度值（d） |  |  |  |
| 12 | 秤台 | 秤台结构 |  |  |
|  |  | 台面尺寸 |  |  |
|  |  | 秤体刚度 |  |  |
|  |  | 秤台钢材产地 |  |  |
|  |  | 秤台重量 |  |  |
|  |  | 焊接方式 |  |  |
|  |  | 面板厚度 |  |  |
|  |  | 是否有疲劳试验验证 |  |  |
| 13 | 传感器 | 原产地 |  |  |
|  |  | 传感器形式 |  |  |
|  |  | 数量（个） |  |  |
|  |  | 单传感器额定容量 |  |  |
|  |  | 补偿与自调整功能 |  |  |
|  |  | 防护等级 |  |  |
|  |  | 防水等级 |  |  |
|  |  | 精度等级 |  |  |
|  |  | 防雷保护装置 |  |  |
| 14 | 显示仪表 | 操作界面 |  |  |
|  |  | 通讯接口 |  |  |
|  |  | 读数锁定时间 |  |  |
|  |  | 车号/皮重功能 |  |  |
|  |  | 功能 |  |  |
|  |  | 标定及误差修正 |  |  |
|  |  | 日期显示 |  |  |
|  |  | 自诊断功能 |  |  |
|  |  | 断电运行、保护功能 |  |  |
|  |  | 标定及误差修正 |  |  |

注：其它表格未涉及的参数，如需添加请卖方自行添加到表格里。

附件2

港口业绩表

下表需卖方近3年（2017年、2018年、2019年）在港口领域正在正常使用的120t及以上的数字式汽车衡销售业绩。

| 序号 | 合同项目名称 | 项目开始时间 | 合同业主方名称 | 合同业主方地址 | 合同业主方联系人和联系电话 | 业绩内容、性质和特点简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.卖方应对上表填写内容的真实性负责。

2.卖方应提供符合评标标准和方法中要求的业绩，并按要求提供业绩证明材料（复印件材料需盖公章）

3.评标过程中或中标后或签约时或执行合同过程中，如有发现卖方有为谋取中标而提供虚假资料欺骗卖方和评委的行为，将取消其中标资格，同时卖方还需对买方相应的损失进行赔偿并负相关的法律责任。

附件3：100万次疲劳测试第三方认证报告

附件4：营业执照复印件

附件5：资质证明相关的复印件

附件6：其他体现技术或服务的相关材料。